附件1

南宁市武鸣区中医医院

飞利浦DR球管采购需求及参数

一、采购要求

- 1.标三角形▲为必须响应的参数，负偏离或者已经指明不满足该报价作无效处理。

- 2.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于3年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。自提交货物并验收合格之日起计，若厂家免费质保期超过一年的，按厂家规定保修；同时提供产品“三包”服务，每年至少定期回访1次，以及对设备维修服务，质保期后提供终身维修服务，其余按投标人提交的售后服务承诺书执行；所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归中标人负责保修，但中标人也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。

- 3.中标产品安装后要进行设备性能检测，检测费由中标供应商支付。

- 二、采购参数

▲1.要求：全新球管，能稳定适配飞利浦型号DigitalDignost医用X射线摄影系统，能保证设备正常运行。

2.焦点尺寸：小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm；

3.标称功率：小焦点≤36KW ，大焦点≤85KW；

4.标称管电压：≤150KW；

5.启动时间：≤2.0S；

6.热保护开关动作温度：≤75±5℃；

7.阳极热容量：≥500KHU；

8.阳极驱动频率（Hz）:50/60,150/180。